2 仪表在仓库内保存时，则应在制造厂原包装条件下放在

支架上保管。如存放在工作间内，应放在柜子里或有盖的

箱子里。

保存仪表的地方不应有灰尘，其环境温度为0~+40℃、

相对湿度不超过85%,且在空气中不应含有足以引起腐蚀的

有害物质。

3 仪表的保证期限自制造厂发货日起20个月,在此期限内用

户在完全遵守本使用说明书规定的运输、保管、使用规则，

有封印仍完整的条件下，发现仪表不符合要求时本厂免费

给予更换或修理。

C31系列直流微安表

使用说明

上海康登电气科技有限公司

一 用途

C31型0.5级安培表、毫安表、微安表、伏特表、毫伏表为直

流磁电系仪表，用于直流电路的电气参数测量。仪表完全符合国家

标准GB/T7676.2-2006的要求，适用于环境温度23±10℃、相对湿

度25%~80%且空气中不含有能引仪表腐蚀的环境中。如用户需要本

厂可提供特殊规范仪表。

表1

| C31-μA | 直流微安表 | 0-10μA |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0-20μA |
|  |  | 0-50μA |
|  |  | 0-100-200-500-1000μA |
|  |  | 0-10-20-50-100-200-500-1000μA |
|  |  | 0-150-300-750-1500μA |
| C31-mA | 直流毫安表 | 0-1.5-3-7.5-15mA |
|  |  | 0-5-10-20-50 mA |
|  |  | 0-50-100-200 mA |
|  |  | 0-0.5-1-2-5-10 mA |
|  |  | 0-10-20-50-100-200 mA |
|  |  | 0-100-200-500-1000 mA |
| C31-mV | 直流毫伏表 | 0-45-75-150-300-750-1500-3000 mV |
|  |  | 0-100-200-500-1000 mV |
|  |  | 0-75 mV/A,可配外附分流器测量电流 |
|  |  | 0-30-60-120-300-600 mV |
|  |  | ±75mV |
|  |  | 0-10mV |

-1-

| C31-A | 直流安培表 | 0-1-2-5-10-20A |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0-25-50-100A |
|  |  | 0-7.5-15-30-75-150-300-750mA-1.5-3- 7.5-15-30A |
| C31-V | 直流伏特表 | 0-2-5-10-20V |
|  |  | 0-50-100-200-500V |
|  |  | 0-1.5-15-150-1500V |
|  |  | 0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75 150-300-600V |

二 主要技术特性

1 仪表量限及主要电气参数见上表1。

2 准确度等级：0.5级。

当使用条件符合下列情况时,仪表标度尺工作部份的基本误

不超过上量限的±0.5%。

- 环境温度为：23±2℃。

- 除地磁外,周围没有其它铁磁物质和外磁场。

- 直流被测量的纹波含量3%。

- 仪表处于水平工作位置(允许偏差±1°)。

- 测量前用调节器调好机械零位。

3 标度尺全长约110mm，标度尺是均匀的，安培表、毫安表、

微安表为100分格，伏特表、毫伏表为120格或150格。

4 阻尼响应时间：不超过4秒钟。

5 位置影响：仪表自水平位置向任一方向偏离5°时,其指示值

的改变不超过上量限的±0.25%。

6 温度影响：当环境气温自23±2℃改变±10℃时，改变量

≤0.5%。

7 外磁场影响,通过与被试表同种类的电流所形成的强度为

0.4KA/m的均匀磁场,且在最不利方向和相位的情况下,由此

引起仪表指示值的改变量不超过上量限的±0.75%。

-2-

8 绝缘电阻：仪表加约500V直流电压1min, 绝缘电阻≥

5MΩ。

9 绝缘强度：外壳对电路能耐受45~65 Hz的正弦电压2KV

1min。

10 阻尼响应时间：不超过4S。

11 外形尺寸：210×152×90mm

12 重量：不超过2Kg。

三 结构概述

本仪表是内磁结构，仪表可动部份采用张丝支承。其转动力矩

由永久磁铁在气隙中形成的均匀磁场和通过动框绕组的电流相互作

用而产生，反作用力矩由固定在动框两端的张丝产生。

可动部分的阻尼是由动框绕组在永久磁铁气隙中的磁场转动时，

动框绕组内产生的制动电流来实现的。

仪表磁轭是圆形异磁环，永久磁铁是由高磁能的铝镍钴合金制

成，这种闭合而对称的磁系统结构，具有良好的防外磁能力，磁系

统上装有调磁螺钉，供调整消耗电流之用。

四 使用规则

1 仪表应水平放置，关尽可能远离大电流及强磁性物质。

2 接入仪表前应切断电源，按被测量电流选用相应的导线，将仪表可

靠地接入线路中，并应注意接线的极性。

3 测量前利用表盖上的调零器将仪表的指针准确地调好零位，并将转换开关转到相应被测量值的量限上，尽可能先用较大的量限。以免使仪表过载损坏。

4接通电源，调节被测量值进行测量，测量时当指针偏转少于上量限的50%时可将转换开关转到较小的量限上。

五 供应的成套性

随同每台仪表一起供应的有

1 使用说明书一份；

2 合格证一份；

六 运输、保管及保证期限

1 运输仪表时必须按出厂的包装情况包装好，避免使仪表受到强烈振

动。

-3-